## Sheet1
2023年度下半年环境工程技术研究中心设备采购项目预算询价表
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 六联混凝实验搅拌器 | 1.环境温度：5℃～40℃。 2.搅拌装置：调速范围：0～1800转/分钟（数显测速，无极可调）。工作方式：连续。 3.工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率260W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 4.装置外形尺寸：1050*450*1500mm。 5.电动六联搅拌器、搅拌叶片、传动装置、变动电机、控制装置。 6.不锈钢框架实验台（30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚） | 台 | 6
2 | 离心泵特性曲线测定装置 | 1.储水箱：约70L，304不锈钢材质。 2.恒压水箱：尺寸：400×400×400mm，标定水箱：150×150×450mm，均为有机玻璃材质。 3.耐腐蚀离心泵：电压：220V，电流：3.96A，频率：50HZ,功率：0.75KW，绝缘等级B级，必须气蚀：3.3m，额定流量：3.2m3/h，额定扬程：12.5m，转速：2900r/min。 4. 数显压力表2只：量程-100Kpa~100Kpa和量程0~0.6Mpa，表头φ80mm、接口尺寸M20*1.5外螺纹。 5.功率表：智能单相功率表,AC0-5A/250V，AC220V,模拟量输出4-20mA。 6.数显涡轮流量计：检定范围：0.8~8m3/h，精度等级：0.5％，仪表系数：383.347脉冲/升，工作压力：6.3Mpa，供电方式：24。 7.不锈钢三通、不锈钢弯头、快接卡盘一批、DN32不锈钢管道、铜质阀门。 8.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器（德力西）、功率表1个、带灯自锁按钮开关（正泰）、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 9.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（38*38mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 10.装置外形尺寸：1500×470×1640mm。 | 套 | 1
3 | 自循环局部阻力实验仪 | 1.蓄水箱：10mm厚白色PP板，尺寸：400×390×450mm，容积约为70L。 2.恒压水箱：透明有机玻璃精制，尺寸：350×180×450mm，容积约为30L，配有溢流板，稳压孔板,有稳压溢流口。 3.局部阻力管：规格φ20×3mm，φ35×4.5，有机玻璃管，总长1200mm，规格φ35×4.5的管长560mm，采用三点法测突扩处局部阻力系数，四点法测突缩处局部阻力系数。 4.测压板：6根，10mm×540mm，有机玻璃管，带滑尺与校准镜面，测量精度±0.5mm。 5.回水箱：160×250×160mm，可配合秒表、量筒测量流量。 6.低噪音循环防腐水泵：220~240V/50HZ,150W，最高扬程：5m，输出流量：6800L/h，输送流体最高温度为35℃。 7.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、带灯自锁按钮开关、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 8.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台(30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚)。 9.装置外形尺寸：1650×450×1280mm。 | 套 | 1
4 | 数字型自循环雷诺实验仪 | 1.蓄水箱：白色10mm厚PP板，尺寸为400×390×450mm。 2.恒压水箱：透明有机玻璃精制，尺寸：350×180×450mm，容积约为30L，配有溢流板，稳压孔板,有稳压溢流口，流量可调，三道稳水装置。 3.雷诺实验等径管道：规格φ20×3mm，有机玻璃管，总长1100mm,实验管道设有进口稳水段．充水后3～5分钟内即可进行实验。 4.示踪剂盒：70*90mm圆柱形，带上盖，有机玻璃。 5.回水箱：160×250×160mm，可配合秒表、量筒测量流量。 6.304不锈钢有色水管路，304不锈钢微调阀，特种色水药剂（能延时消色、环保、可自循环）循环水管路PVC管。 7.实验用有色指示液：能延时消色，环保，可循环。 8.温度传感器（达拉斯半导体)，单总线数字温度计，在-20~100℃温度范围内精确度为±0.5℃，在主控制器采集到的水温数据传输到系统软件或组态触摸屏。 9.具有较高的线性度（±1.0%VFSS），差压传感器与主控显示板，主芯片全部采用32位微控制器，每秒采样率：800 kSPS，可以快速采集差压传感器信号，并快速计算处理，保证了差压传感器精度。转换速率快，响应时间短（1ms）。 10.美国进口传感器：（量程0到1Kpa,综合精度： ±0.2%FS），专用转换电路,高清晰4位数码管显示，手动校零按钮（调节方便，保证测量准确度），差压传感器采集板与主控制器之间采用RS 485通讯模式、Modbus-RTU通讯协议，可有效滤除工模信号干扰保证数据传输的准确性。 11.低噪音循环防腐水泵：220~240V/50HZ,80W，最高扬程：3.8m，输出流量：5000L/h，输送流体最高温度为35℃。 12.流量信号采集器、实时数显1级精度流量仪，所有数据由带标准信号的液晶屏同屏显示，便于观察每个数据的即时变化。 13.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护开关、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 14.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 15.装置外形尺寸：1500×450×1530mm。 | 套 | 1
5 | 台式浊度计 | 光源：卤钨灯 波长：400nm-600nm 接收元件：硅光电池 显示单位：NTU（散射浊度单位）、FTU（ISO标准）、EBC（啤酒浊度）、ASBC（啤酒色度）等 测量范围NTU：0.000 - 50.00；50.1 – 200.0（量程自动切换） 最小读书：0.001 示值误差：≤±6 % 示值稳定性：≤±1%FS 零点漂移：≤±0.3% FS 仪器重复性：≤0.5% 样品瓶：φ25mm×95 mm 样品容积：30ml~40ml 储存数据：1000组 校准功能：3点 通信接口：USB/U盘 打印机型号：热敏打印机 RD TH-32SC（选配） 电源：220V±22V, 50Hz±1Hz，30w 仪器尺寸： 358mm×323mm×160mm | 台 | 2
6 | BOD测定仪 | 测定下限：2mg/L 测量数量：6组 培养温度：20±1℃ 测定精度：±10% 测量周期：5天、7天可选 培养瓶容积：580mL 测定范围：（0-4000）mg/L 电源配置：AC220V±10%/50-60Hz | 台 | 1
7 | 室内空气质量检测仪 | 1.流量范围:0-1L/min气泵6*2.0L/min 2.最大负载:30kPa 3.流量稳定性:95% 4.功率:36W 6800mAh 5.光源:LED硅光二极管波长630nm(酚试剂)波长550nm(AHMT)/波长697.5nm(靛酚蓝) 6.功能：升级7寸全触屏，操作简单，增加试管加热功能、支持手机APP操控设备。支持甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC普通检测(零售款增加PM2.5、PM1.0、PM10监测)，装配热敏打印机，可现场打印检测结果。 | 台 | 6
8 | 氙灯光源 | ◆灯泡功率：300W（进口）。 ◆功率调整范围：100～300W连续可调。 ◆灯泡寿命：不低于 1500H (满功率运行) 。 ◆电流：8-22A可调。 ◆总光功率：50W。 ◆平行光光斑直径：30～62mm（依照射距离）。 ◆平行光发散角：平均6°。 ◆散热形式：耐高温金属扇风机+金属散热模组。 ◆光收集形式：椭球全反射 ◆光学窗口直径： 24.0mm （圆斑） ◆工作光斑直径： 30－62mm（圆斑） ◆光输出形式：水平、垂直照射或任意角度照射（沿光轴可自由旋转） ◆入射 45 度转向后垂直向下（亦可水平照射） ◆红外透射：透射率不低于 80％，波长范围：800nm－1100nm ◆可见反射：反射率不低于 95％，波长范围：350nm－780nm ◆滤光片安放装置：有，直径为 58mm ◆标准配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、 透射-反射式滤光片（可见高反）、紫外滤光片一片，可见光滤光片一片，不锈钢升降台1台。 | 支 | 1
9 | 电导率仪 | 仪器级别：0.5级 测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 电导率测量范围：0.000μS/cm～1000mS/cm 电阻率测量范围：5.00Ω·cm～100.00MΩ·cm TDS测量范围：0.000mg/L～1000g/L 盐度测量范围：（0.00～8.00）% 温度测量范围：（-10.0～135.0）℃/（14.0～275.0）℉ 电导率基本误差：±0.5%FS 电阻率基本误差：±0.5%FS TDS基本误差：±0.5%FS 盐度基本误差：±0.1% 温度基本误差：±0.1℃ 电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 尺寸（mm），重量（kg）：242×195×68 ，0.9 | 台 | 2
10 | CST毛细吸水时间测定仪 | 1.外形尺寸：箱310mmx286mmx98mm；测试仪82mmx152mmx35mm 2.产品重量：总重1.2kg;测试仪重 0.3kg 3.工作电压：3V(AA5碱性电池x2) 4.温度：-10~55℃ 5.湿度：0~95% 6.量程：0-999秒 | 台 | 1
11 | 立式压力蒸汽灭菌器 （简单压力容器） | 外壳采用耐温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成。 灭菌锅体采用优质不锈钢（304）材料精制而成。 ★锅盖启合方式，采用双螺杆旋压密封结构，操作简单，安全可靠。 ★操控台采用LCD液晶窗图文动态显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机。 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品设定所需的灭菌温度与时间； ★具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间。 ★具有故障自动检测判断系统 ★自动型具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排汽功能，灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后自动将蒸汽排至蒸汽收集箱，使灭菌过程无蒸汽外排。 ★产品属于简单压力容器，无需办理压力容器使用登记证、无需持有《特种设备作业人员操作证》 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统。 具有加热器防干烧保护功能和漏电保护系统 容积50L/毛重104KG 电压/功率 220V/3.5KW 时间设定范围 0-9999min 灭菌温度设定范围50-134℃，设计温度137℃ 额定工作压力 0.217Mpa 耐压试验压力0.30Mpa | 台 | 2
12 | 电子分析天平 | 1.超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便。 2.内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 3.秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强。 4.显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。 5.具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。※ 6.具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害※ 7.全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。※ 8.具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 9.全自动内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 10.实际分度值：0.0001g 11.最大称量范围：220g 12.重复性（≤）：±0.001g 13.最大允许误差（≤）：±0.002g 14.类型：全自动内部校准 15.天平的外形尺寸：365×223×338mm 16.天平的包装尺寸：500×310×450mm 17.秤盘尺寸：Ф90mm 18.风罩有效容积：150×165×200mm 19.净重：5.5KG 20.毛重：7.5KG | 台 | 6
13 | 电子天平 | 1. 带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中文按键操作简便。 2. 具有传感器保护保护功能，最大限度保护传感器不受外力损害 4. 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 5. 前置水平器，方便随时观察天平水平情况。 6. 交直流两用 7. 计数功能、克、克拉、盎司转换方式 8. 稳定时间：≤3s 9. 校准方式：外部校准 10. 实际分度值：0.01g 11. 最大称量范围：2100g 12. 重复性：≤±0.01g 13. 线性：≤ ±0.02g 14. 天平的外形尺寸：270*200*80 (mm) 15. 秤盘尺寸：Ф130mm | 台 | 5
14 | 生化培养箱 | 1.容积：150L 2.*温度范围：环温以下15℃（最低 0 ℃） - 65℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±0.3℃ (纯加热时), ±0.5℃ (制冷时) 5.▲*温度均匀性：±0.8℃（25℃时） 6.温度显示：LCD显示 7.空气对流方式：机械对流 8.定时器：0-99.9h 9.多段程控：无 10.*测试孔：不小于Ø43mm 11.工作内腔材质：镜面不锈钢 12.▲*双门设计：内层玻璃门，外层碳钢门，保温好，开门大视角观察，不影响实验 13.外壳：冷轧钢板静电喷塑 14.▲*日光灯：有，且不能直视到灯管 15.保温层：优质保温板 16.加热器：不锈钢加热管 17.化霜：智能适时化霜 18.报警：超温声光报警 19.温度传感器：Pt100 20.来电恢复：是 21.插座：箱体内外各一个插座 22.隔层：9 23.隔板间距：35mm 24.隔板负重：15Kg/块 25.内尺寸(W*D*H)：500×500×600mm 26.外尺寸(W*D*H)：650×640×1315mm 27.净重：85Kg 28.标配：隔架4件，隔层2件 | 台 | 5
15 | pH计 | 仪器级别：0.01级 pH测量范围：(-2.00～18.00)pH pH最小分辨率：0.01pH pH电子单元示值误差：±0.01pH 电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 尺寸（mm），重量（kg）：242×195×68 ，0.9 | 台 | 5